福禄克标准温度计

主要特点

- 安全环保，杜绝水银危害

- 准确可靠，全量程一年准确度为±0.05°C

- 两种型号可选：-50°C~160°C或-80°C~300°C

- 10000个测试数据记录及变化趋势指示

- 300小时超长电池使用寿命

- 本安型设计，符合ATEX和IECEx认证

Fluke 1551A/Fluke 1552A型棒式标准温度计是工业温度校准领域最新选择。其准确度和复现性在整个量程内达到±0.05℃/年，电池供电，携带方便，坚固耐用。不仅可在实验室作为温度标准，更可在工业现场方便可靠地实现高准确度的温度测量。本安型设计可使其可在存在爆炸性气体的环境安全可靠地使用。它具有如下特性：

- 安全环保：彻底防止水银温度计破碎对人身和环境造成的危害

- 准确可靠：全量程一年准确度指标为±0.05°C

- 数据记录：10000个带时标的测试数据记录

- 智能实用：用户可配置温度趋势/稳定度指示

- 两种型号可选：1551：-50°C~160°C，1552：-80°C~300°C

- 超长使用时间：300小时电池寿命，电池剩余电量和低电指示，3节普通AAA电池，更换方便

- 本安型设计：符合ATEX和IECEx，可在各种环境中使用，安全可靠

- 符合NVLAP认证，NIST可溯源校准

- 传感器和测量的高度集成，简单易用

不锈钢探头和数字读数装置固定在一起，并作为一个系统校准。准确度技术指标包括了全部不确定度分量，包括一年期的漂移。带背光的大屏幕LCD显示屏可旋转90度，从任何角度都可轻松读数。用户可配置稳定度/趋势指示，使技术人员知道温度何时达到足够稳定，从而记录准确测量值。

- 用户可设置的自动关闭功能将电池的典型寿命延长至300个小时。

- 电池电量低指示及停止测量功能可防止由于电池电量过低而造成错误测量结果。简单的三点校准功能可轻松地校准此温度计。数据存储功能为可选部件，在内部存储器可存储10,000个带时标测量结果。

- 为什么要校准过程温度计传感器？

温度测量准确度对工业生产的影响非常大，在化学、制药、食品或石油化工等行业的制造过程都需要准确测量温度。由于所有温度传感器都会随时间变化而发生漂移，所以需要利用可靠的标准温度计对其进行定期校准或检定。然而，寻求一款准确度高、复现性好且坚固耐用的标准温度计一直是个难题。

- 标准温度计存在什么问题？

当今市场上可供使用的工业标准温度计，例如水银温度计(或“ASTM温度计”)和便携式电子温度计，本身都存在问题。水银温度计尽管准确、复现性好，但非常易碎。水银泼溅风险对环境及人体健康存在潜在危险。美国的多个州和欧洲的很多国家都已经禁止在工业领域使用水银温度计。有些机构已经用更便携的电子温度计取代了水银温度计，但是发现其使用的探头无法到达标准温度计所需的复现性和可靠性。
 
替代水银温度计的最佳选择

福禄克 “棒式”标准温度计精确、稳定且耐用，使其成为替代水银温度计和现有电子温度计的最佳选择。其传感器与其它高级参考温度计具有相同的特性，但却更耐用，更不容易发生漂移。同时，并不会因为提高耐用性而牺牲准确度和复现性。

- 使用水银或其他玻璃温度计时，如果浸入深度或环境温度明显不同于校准时的浸入深度或温度，就需要对水银柱露出部分应用修正，这项工作枯燥无味，但却是计算准确测量结果所必需的。福禄克“棒式”标准温度计并不需要这么做。Fluke 1551A Ex型的传感器仅需7 cm 的最小浸入深度，杆传导造成的热损对实测温度几乎没有影响。

- 有些温度计的工作温度范围很窄，当超出其工作温度范围时测量变得不准确。而福禄克“棒式”标准温度计可在-10 °C至50 °C的宽环境温度范围内准确、可靠地工作
卓越的探头设计与有利于准确测量的电子功能相组合，“棒式”标准温度计远远优于其他数字温度计。

| 技术指标 | Fluke 1551A Ex |  | Fluke 1552A Ex |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度量程 | -50 °C ～ 160 °C |  | -80 ℃ ～ 300 ℃ |
| 准确度(1年) | ± 0.05 °C |  |  |
| 显示单位 | °C、°F |  |  |
| 传感器类型 | 100 Ω薄膜RTD |  | 100 Ω绕线PRT |
| 探头温度系数 | 0.00385 Ω/Ω/°C，标称值 |  |  |
| 传感器长度 | ≤ 10 mm |  | ≤ 30 mm |
| 传感器位置(自护鞘末梢) | 3 mm |  |  |
| 最小置入深度 | 7 cm |  | 12 cm |
| 探头护鞘材料 | 不锈钢 |  |  |
| 响应时间 | 4.8 mm直径探头：14秒 6.35 mm直径探头：21秒 |  |  |
| 探头迟滞 | ± 0.01 °C |  |  |
| 温度分辨率 | 可选：0.1、0.01、0.001 (默认0.01) |  |  |
| 采样率 | 可选：0.5秒、1秒、2秒(默认1秒) |  |  |
| 读数装置工作温度范围 | -10 °C ～ 50 °C |  |  |
| 储存温度 | -20 ℃ ～ 60 ℃ 0 % ～ 95 % RH，无凝结 |  |  |
| 可选数据记录2 | 内部存储器中保存多达10,000个带时标读数 |  |  |
| 记录间隔2 | 2秒、5秒、10秒、30秒或60秒； 2分钟、5分钟、10分钟、30分钟或60分钟 |  |  |
| 平滑 | 对最新的2至10个读数进行移动平均 (开/关、2、5、10) |  |  |
| 通信 | RS-232立体声插孔(仅限存取校准参数) |  |  |
| 交流电源 | 无 |  |  |
| 直流电源 | 3节AAA型电池，电池寿命典型为300小时 不使用LCD背光照明 |  |  |
| EMC兼容性 | EN61326:2006 Annex C; CISPR II Edition 5.0-2009; Class “B” |  |  |
| 防护等级 | IP50 |  |  |
| 电子部分尺寸(高 x 宽 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm |  |  |
| 重量 | 196 g |  |  |
| 校准(已含) | NVLAP认证，NIST可溯源 |  |  |
| 标定 | CVD | ITS-90 |  |

标准温度计选型

| Fluke 1551A Ex |  |
| --- | --- |
| Fluke 1551A-9 | 温度计, -50 °C ～ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
| Fluke 1551A-12 | 温度计, -50 °C ～ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
| Fluke 1551A-20 | 温度计, -50 °C ～ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
| Fluke 1551A-9-DL | 温度计, -50 °C ～ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 带数据存储 |
| Fluke 1551A-12-DL | 温度计, -50 °C ～ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 带数据存储 |
| Fluke 1551A-20-DL | 温度计, -50 °C ～ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 带数据存储 |
| Fluke 1552A Ex |  |
| Fluke 1552A-12 | 温度计, -80 °C ～ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
| Fluke 1552A-12-DL | 温度计, -80 °C ～ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,带数据存储 |
| 选配附件 |  |
| 1551-CASE | 便携包 |
| 1551-CBL | RS-232通讯电缆 |

深圳市浚海中仪科技有限公司

电话：0755-28169165

传真：0755-81750961

网址：http://www.54535.com

http://www.54535.net